T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

Talimat No: 25

Düzenleme Tarihi: 01.04.2009

Yenileme Tarihi:

Hazırlayanlar: Uzm.Dr. Emel Azak Karali, Prof.Dr. Ayşe Willke, Doç.Dr. Aynur Karadenizli

1. AMAÇ: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek, sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarının en verimli şekilde kullanılması için belirli bir standart oluşturmaktır.

2. KAPSAM: Hastanedeki tüm birimlere yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hastanedeki tüm birimler ve çalışanlar sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi sorumludur.

EN.TL.38.0225                Rev.No :3               Y.Tarihi :22.04.2009              Rev.Tarihi : 15.02.2016

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4. UYGULAMA

4.1. TANIMLAR

TEMİZLİK: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

STERİLİZASYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan  mikroorganizmaların, sporlar dahil tüm formlarının, çeşitli fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmesi işlemidir.

STERİLİZAN: Mikroorganizmaların sporlar dahil tüm şekillerini tahrip eden özel kimyasal maddelerdir.

DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler/yüzeyler üzerinde bulunan  patojen mikroorganizmaların dirençli olanlar hariç yok edilmesi işlemidir.

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON: Tüm vejetatif bakteriler, virüsler ve mantar sporları ile bakteri sporlarının bir kısmının eliminasyonunu sağlayan dezenfeksiyon seviyesidir. Yüksek düzeyde dezenfeksiyon, sterilizasyon olarak da ifade edilebilir.

ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON: Tüberküloz etkenleri ve diğer vejetatif bakteriler, virüs ve mantarların çoğunun inaktive edildiği dezenfeksiyon seviyesidir.

DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON: Tüberküloz etkenleri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları inaktive edebilen dezenfeksiyon seviyesidir.

38.0225_S2

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

DEZENFEKTAN: Cansız maddeler üzerindeki, bakteri endosporları hariç  patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak veya öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir.

SPOROSİD: Sporları da tahrip eden ajanlara verilen  addır.

DEKONTAMİNASYON: Cansız maddelerden patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması işlemidir. Kontamine malzemenin temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon ile kullanıma elverişli hale getirilmesidir.

ASEPSİ: Steril ortam şartlarının korunması, enfeksiyon etkenlerinin steril dokulara girişinin önlenmesidir. Ortamın, yaraların mikroorganizmalar ile kontaminasyonunu önlemeye yönelik tüm önlemler asepsi terimiyle ifade edilir.

ANTİSEPSİ: Deri ve mukoza gibi canlı yüzeyler üzerindeki, spor formları hariç tüm patojen mikroorganizmaların kimyasal maddeler uygulanarak yok edilmesidir.

ANTİSEPTİK: Antisepsi amacıyla kullanılan kimyasal ajanlara verilen addır.

4.2. GENEL İLKELER

- El antisepsisi sağlanmasında ‘‘El Hijyeni Talimatı’’ önerileri uygulanmalıdır.

- Eldiven kullanımında ‘‘Eldiven Kullanımı Talimatı’’ önerileri dikkate alınmalıdır.

- Servislerde kullanılan araç ve gereçlerin dezenfeksiyonu ‘‘Servislerde Kullanılan Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu Talimatı’’önerileri doğrultusunda uygulanmalıdır.

- Endoskopik aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu ‘‘Endoskopik Aletlerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonu  Talimatı’’na göre yapılmalıdır.

38.0225_S3

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

  - STERLİZASYON UYGULAMASI

KULLANILMIŞ ARAÇ VE GEREÇLERİN

TOPLANMASI, ÖN TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYONU

ENZİMATİK İLE ORGANİK ARTIKLARDAN ARINDIRMA VE STERİLİZASYONA HAZIRLIK

PAKETLEME

STERİLİZASYON

STERİL MALZEMENİN KORUNMASI

Sterilizasyonun her basamağındaki uygulamalar kurallara uygun ve belirli standartta yapılmalı ve her basamak kontrol edilerek düzenli kayıtlar tutulmalıdır.

38.0225_S4

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

    - Kullanılmış Araç ve Gereçlerin Toplanması, Ön Temizlik ve Dekontaminasyonu

- Tek kullanımlık malzemeler kullanıldıktan sonra kullanım alanında uygun şekilde ayrıştırılıp kırmızı renkli tıbbi atık poşetine atılmalı ve ‘‘Hastane Atıkları Yönetimi Talimatı’’ önerileri uygulanarak uzaklaştırılmalıdır.

- Aspiratör şişeleri ve benzeri sıvı atık içeren kaplar, taşıma sırasında dökülüp saçılmayı önlemek için, kullanım alanında boşaltılmalıdır.

- Steril edilecek aletler kullanımdan hemen sonra üzerindeki kaba kirden arındırılmalı ve uygun bir enzimatik kullanılarak dekontamine edilmelidir.

- Dekontamine edilmiş aletler sızdırmaz, kapalı kaplar içerisinde sterilizasyon ünitesine taşınmalıdır.

- Tüm bu işlemleri gerçekleştirecek personel  eldiven, maske, gözlük ve gereğine göre koruyucu önlük giymelidir.

- Dekontaminasyon alanı diğer çalışma alanlarından fizikel olarak ayrılmış olmalı, bu bölüme görevli personel dışında kişilerin girişi önlenmelidir.

- Sterilizasyon ünitesine teslim edilen malzemeler için ‘‘Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Malzeme Teslim Formu’’ kullanılmalıdır.

ALETLER TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYON YAPILMADAN ASLA STERİL EDİLEMEZ.

38.0225_S5

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4. 3.2. YIKAMA VE STERİLİZASYONA HAZIRLIK

- Kullanılmış tüm aletler sterilizasyon öncesi mutlaka yıkanmalıdır.

- Yıkama işlemi otomatik yıkama, dezenfeksiyon makineleri, ultrasonik temizleyiciler veya elde yapılabilir.

- Enzimatik temizleyiciler kullanıldığında, enzimin aktif olduğu sıcaklık derecesine dikkat edilmelidir.

- Elle yıkamada kullanılan fırçalar, yıkama tankları vb. ekipman her kullanımdan sonra temizlenip dezenfekte edilmelidir.

- Yıkamadan sonra mutlaka etkili bir durulama yapılmalı, aletler üzerinde sterilizasyonu engelleyen ve daha sonra kullanım sırasında hastaya zarar verme riski olan deterjan vb. kalıntıların kalmamasına özen gösterilmelidir.

- Son durulama suyu mutlaka kireçsiz, yumuşatılmış olmalı, olanak varsa tüm yıkama işlemlerinde yumuşak su kullanılmalıdır.

- Yıkamada görevli personel su geçirmez koruyucu giysi ve eldiven giymeli, genel koruyucu önlemleri uygulamalıdır.

- Çok parçalı aletler demonte edilerek yıkanmalı, yıkama sonrasında parçalar birleştirilerek fonksiyon kontrolü yapılmalıdır.

- Eklemli aletler açık şekilde yıkama tepsilerine yerleştirilmeli, sivri aletlerin uçlarını koruyan lastik bantları çıkartılmalıdır.

- Küçük parçalar birbirine bağlanarak temizlenmesi güç hale getirilmemelidir.

- Yıkama kaplarına çok fazla alet yerleştirilmemeli, büyük parçalar küçükleri örtecek şekilde konmamalıdır.

- Alet ve malzemeler kurutulmadan paketlenmemelidir.

- Aletlerin temiz, kuru ve çalıştığından emin olunmalıdır.

- Hareketli parçaları olan aletlerde yıkamadan sonra ek yerleri suda çözünen yağlarla yağlanmalıdır.

- Aşınma, paslanma, deformasyon ya da başka tür bir hasar görülen aletler kullanım dışı bırakılmalıdır.

38.0225_S6

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.3.3. PAKETLEME

- Steril edilecek malzemeler kullanım anına kadar sterilliğini koruyacak şekilde paketlenmeli ve mutlaka etiketlenmelidir.

- Paket üzerindeki etikette sterilizasyon tarihi, sterilizasyon yöntemi, protokol numarası, paket içeriği gibi sterilizasyon çevrimine ilişkin bilgiler ve paketi oluşturan kişinin ad ve soyadının baş harfleri bulunmalıdır.

- Sterilizasyon poşetlerinde sterilizasyon çevrimine ilişkin bilgiler poşetin ısı ile kapatılan kısmının üst dış kısmına yazılmalıdır.

- Paketlemede kullanılan malzeme seçilen sterilizasyon yöntemi ile uyumlu olmalıdır.

- Tablo 1’de değişik sterilizasyon yöntemlerinde kullanılabilecek paketleme malzemeleri gösterilmiştir.

- Paketleme malzemesi ve paketleme şekli, kullanım sırasında paket içeriğinin aseptik koşullarda sahaya alınmasını sağlamaya uygun olmalıdır.

- Tekstil paketleme malzemeleri kullanılıyorsa mutlaka her kullanımdan önce yıkanmalı, aşırı kurumaya bırakılmamalı, kesinlikle ütülenmemelidir.

- Tekstil paketleme malzemeleri ışıklı masada yırtık, delik ve yıpranma yönünden kontrol edilmeldir.

- Paketlenecek malzemeyi yeterli şekilde örtebilecek uygun boyutta paketleme malzemesi seçilmelidir.

- Zarf ve dikdörtgen yöntemi ile paketlemede çift paketleme malzemesi kullanılmalı ve her kat ayrı paketlenmelidir.

- Zarf ve dikdörtgen yöntemi ile paketlenen setler işlem bandı ile kapatılmalıdır.

- Sterilizasyon poşetleri ısı ile kapatma makinesi ile kapatılmalıdır.

- Birden fazla ve ağır malzemeler çift poşet ile paketlenmelidir.

- Çift poşet paket yapılacaksa içteki poşetin ebatları ikinci poşetin ebatlarından daha küçük olmalıdır.

- Poşet paketlerinin kapalı olup olmadığı sterilizasyon öncesi kontrol edilmelidir.

38.0225_S7

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

- Sterilizasyon sırasında patlayan, ağzı açılan paketler açılıp yeniden paket yapılarak steril edilmelidir.

- Paketlenecek aletlerin uygun şekilde çalıştığı ışık altında kontrol edilmeli, arızalı aletler tamir edilmeden sete konmamalıdır.

- Metal veya plastik konteynerlerin her sterilizasyon çevriminde filtreleri değiştirilmeli, valf sistemlerinin çalışır durumda olduğu kontrol edilmelidir.

- Tekstil örtüler, delikli, havlu ve ameliyat giysileri ile metal aletlerin ısı ve nem absorbsiyonu özellikleri farklı olduğundan her iki türden malzeme birarada paketlenmemelidir.

- Paket hacim ve ağırlıkları kullanılan sterilizatörler için izin verilen limitlere uygun olmalıdır.

- Buhar sterilizatörde steril edilecek bohça ebatları 30 x 30 x 50 cm boyut ve 5.5 kg ağırlık sınırlarını aşmamalıdır.

- Cihazlar için özel bir ölçü verilmemişse alet tepsileri için 7 kg toplam ağırlık ( tepsi, aletler ve bohçanın toplamı) aşılmamalıdır.

- Paketler üzerinde sterilizasyon işleminden geçmiş olduğunu gösterecek bir işlem indikatörü bulunmalıdır.

- Paketleri kapatmak amacıyla iğne, zımba gibi bütünlüğü bozan malzemeler ve geçirgenliği bozan yapışkan bantlar kullanılmamalıdır.

- Kontaminasyonu engellemek ve açmayı kolaylaştırmak için paket kenarları katlanmış olarak sarılmalıdır.

- Kağıtla paketlemede buharı kağıt içine temas ettirecek kağıtlar kullanılmalıdır.

- Paketin büyüklüğüne göre sterilizasyon süresini uzatmak gereklidir.

- Paketlenmiş eşyanın geniş yüzeyleri dikey duracak şekilde otoklava yerleştirilmelidir.

- Etilen oksit sterilizasyonunda naylon, selefon ve alüminyum kağıdı içeren maddeler yeterli gaz geçişini engelleyeceğinden kullanılmamalıdır.

- Alet setleri içine konan kimyasal indikatörlerin metalin ısısından etkilenmemesi için metale temas etmeyecek uygun bir yer seçilmelidir.

- Zarf paketleme yöntemi, dikdörtgen paketleme yöntemi, kağıt/plastik poşetlerle paketleme yöntemleri  resim 1, 2, 3’te şematize edilmiş ve uygulama şekli açıklanmıştır.

38.0225_S8

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

Tablo 1. Sterilizasyon Yöntemine Göre Kullanılabilecek Paketleme Malzemeleri

| Paketleme Malzemesi | Buhar Sterilizasyonu | Etilenoksit Sterilizasyonu | Gaz plazma Sterilizasyonu |
| --- | --- | --- | --- |
| Kumaş örtü | + | - | - |
| Selülöz örtü | + | + | - |
| Polipropilen örtü (selülozsuz) | - | + | + |
| Kağıt + plastik* poşet | + | + | - |
| Polipropilen poşet | - | + | + |
| Metal konteyner | + | + | - |
| Plastik* konteyner | + | + | + |

* : Otoklava dayanıklı

38.0225_S9

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

Resim 1. Zarf Paketleme Yöntemi

Açıklama:

- Masa üzerine çift katlı 2 bez bohça/1bohçanın üzerine medikal paketleme kağıdı veya çift medikal kağıt serilir.

- Alet seti ortaya köşeli olarak yerleştirilir.

- Önce geniş taraftaki köşe alet setinin üzerine çevrilir ve uç kısmı kolay açılabilmesi için geriye kıvrılır.

- Sağ ve sol köşe uçları geriye kıvrılarak paketlenecek malzemenin üzerine katlanır.

- Son olarak diğer geniş taraf malzemenin üzerine katlanır. Uç, paketin içinden çekilebilecek şekilde sıkıştırılır. İkinci kat örtüde aynı yöntemle kapatılır ve bantlanır.

38.0225_S10

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

Resim 2. Dikdörtgen Paketleme Yöntemi

Açıklama:

- Masa üzerine çift katlı 2 bez bohça/1bohçanın üzerine medikal paketleme kağıdı veya çift medikal kağıt serilir.

- Malzeme kenarlara paralel olarak yerleştirilir.

- Önce geniş taraf malzemenin üzerine katlanır, bir kısım geri çevrilir.

- Diğer geniş taraf aynı şekide üzerine katlanır.

- Sağ ve sol taraf aynı tarzda sırayla katlanır.

- İkinci kat örtü de aynı yöntemle kapatılır.

38.0225_S11

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

Resim 3. Kağıt/Plastik Poşetlerle Paketleme Yöntemi

Açıklama:

- Paketlenecek malzemeye uygun büyüklükte kağıt/plastik poşet seçilir.

- Makine yardımı ile kağıdın bir tarafı yapıştırılarak malzeme içine yerleştirilir, daha sonra diğer taraf yapıştırılır.

- Paket ağırsa veya birden fazla alet paketlenecekse çift kat paketleme yapılır.

- Çift kat paketlemede içteki paketin bir tarafı kapatılır, diğer tarafı şeffaf kısma doğru kıvrılır. Paket yapılan aletin özelliğinin kapatılmamasına dikkat edilir.

- Üst paketi yaparken içteki paketin açık olan kısmının paketin açma yönüne gelmesine dikkat edilir.

- Paket yapıldıktan sonra iyi yapışıp yapışmadığı kontrol edilir.

- Paketin ısı ile yapıştırılan bölümün dış kısmına tarih atılır. Paket üzerine direk olarak yazı yazılmaz.

- Barkotlar ve etiketler kağıt kısmına değil, poşet kısmına yapıştırılır.

- Havanın genişlemesine ve paketin yırtılmasına yol açabileceği için poşet içerisindeki hava paket ısı ile kapatılmadan önce boşaltılabildiği kadar boşaltılır.

38.0225_S12

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.3.4. STERİLİZASYON UYGULAMASI

Hastanemiz MSÜ’nde sterilizasyon için buhar, etilen oksit, acil durumlar için buhar sterilizatörünün flash programı kullanılmaktadır.

1. BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON

- Buhar sterilizasyonunda uygulanan sıcaklık derecelerine dayanabilen her türlü materyal bu yöntemle steril edilmelidir.

- Tablo 2’de basınçlı buhar sterilizasyonunda sterilizasyon için gerekli koşullar belirtilmiştir.

- Steril edilecek malzemenin her noktasının doymuş su buharı ile yeterli süre temas etmesi sağlanmalıdır.

- Sterilizasyon sırasında aletteki ve eşyalar arasındaki tüm hava çıkmış olmalıdır.

- Basınçlı buharla yapılan sterilizasyondan önce, otoklavdan boşaltılan havanın yerine verilen buharın sterilizasyonu tam olmalıdır.

- Malzemeler sterilizatöre sıkışık olarak yerleştirilmemelidir.

- Yeterli bir sterilizasyon için otoklav kullanan personel bu konuda eğitilmiş olmalıdır.

- Buhar sterilizatörüne yüklemede dokuma ve büyük paketler alttaki rafa, küçük paketler üst rafa yerleştirilmeli; kağıt kağıda, plastik plastik yüzeye karşılık getirilmeli; paketler kesinlikle sıkışık yerleştirilmemelidir.

- Buhar sterilizatöründe bohçalar dikey/eğik pozisyonda olmalı ve bohçaların kendi aralarında boşluk olmalı, sterilizatörün duvarıyla arasında 5-10 cm’lik boşluk bırakılmalıdır.

- Alet tepsileri alt rafa yatay yüklenmelidir.

- Alet tepsisi steril edilmek üzere sterilizatöre yatay konacak ise steril edilecek setin buhar geçişine izin verebilecek tel sepetle olması koşulu ile iki set üst üste konabilir.

- Kumaş setler, içi çukur olanlar yan yana hafif aşağı bakacak şekilde sterilizatöre yerleştirilmelidir.

- Sterilizasyonun kontrolünde biyolojik ve kimyasal indikatörler kullanılmalıdır.

38.0225_S13

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

- Sterilizatörün kazan hacminin en fazla %70’i doldurulmalıdır.

- Sterilize edilen bohçalar nem açısından kontrol edilmeli, nemli çıkan bohçalar kullanıma verilmemelidir.

- Nemli bohça takibi için ‘‘Nemli Bohça Kayıt Formu’’ doldurulmalıdır.

Tablo 2. Basınçlı Buhar Sterilizasyonunda Sterilizasyon İçin Gerekli Koşullar

| Sıcaklık derecesi (°C) | Süre (dakika) |
| --- | --- |
| 121 | 15 |
| 126 | 10 |
| 132 | 4 |
| 134 | 3* |

* Prionlar için 134 °C’de 18 dakika gereklidir.

2.  HIZLI STERİLİZASYON (FLASH)

- Hızlı sterilizasyon sadece malzemelere acil ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

- Hızlı sterilizasyonda, sterilizasyon öncesi temizleme, dekontaminasyon, aletlerin uygun tepsi ve kaplara düzgün olarak yerleştirilmesi gibi rutin işlemler mutlaka yapılmalıdır.

- Yerleştirme, sterilizasyon sonrasında aletlerin kullanım noktasına kontamine olmadan ulaşabileceği biçimde yapılmalıdır.

- Düz yüzeyli aletler için 132 °C’de 3 dakika; lümenli, kompleks yapılı aletler için 10 dakika süre gereklidir.

- Sterilize edilmiş aletler kullanım noktasına aseptik koşullarda taşınmalıdır.

- Bir ucu kapalı lümenli aletler, tekstil ve kağıt gibi absorbe edici malzemeler ve implantlarda hızlı sterilizasyon uygulanmamalıdır.

- Alet setleri ve bohçalar bu yöntemlerle steril edilmemelidir.

38.0225_S14

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

3. Otoklav Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Steril edilecek malzemeler otoklavın içine aralarında buharın serbest dolaşabileceği ve bütün eşyaya temas edebileceği bir şekilde yerleştirilmelidir.

- Büyük hacimli eşyalar ile küçük hacimli eşyalar bir arada bulunmamalıdır.

- Çözeltiler, sterilizasyon sırasında taşmayı önlemek için, bulundukları kapların en fazla %80’ini dolduracak şekilde konmalıdır.

- Steril edilecek eşya paket yapılırken içine buhar girmesini engellemeyecek şekilde ve uygun malzeme ile sarılmalıdır.

- Büyük hacimli sıvıların sterilizasyonu daha uzun sürede yapılmalıdır

- Manometre basıncı 0ºC’ye düşmeden otoklavın kapağı açılmamalıdır.

4. Buhar Otoklavının Haftalık Temizliği

- Otoklavın iç yüzü sıvı deterjanlı suyla ve yüzeyi çizmeyen malzemeler ile temizlenmelidir.

- Temiz su ile durulanmalı ve mutlaka kurulanmalıdır.

- Çember içinde bulunan filtre çıkarılarak yıkanmalı ve tekrar takılmalıdır.

- Drenaj yuvasında tıkanma varsa bol su ile temizlenmelidir.

- Kontrol paneli üzerindeki lambaların yanıp yanmadığı kontrol edilmelidir.

- Kapı contası sık sık kontrol edilmeli, yırtık ve kopma varsa değiştirilmelidir.

38.0225_S15

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

5. ETİLEN OKSİT İLE STERİLİZASYON UYGULAMASI

- Etilen oksit sterilizasyonuna hazırlanan aletler yıkanmış ve kurutulmuş olmalıdır.

- Kumaş malzemeler ya da bohçalar etilen oksiti fazla absorbe ettiğinden bu yöntemle steril edilmemelidir.

- Sterilizasyon süreci çok dikkatli bir şekilde monitörize edilmelidir.

- Buhar sterilizasyonuyla steril edilebilecek malzemeler etilen oksit ile sterilize edilmemelidir.

- Etilen oksit sterilizatörünün kontrolünde biyolojik ve kimyasal indikatörler kullanılmalıdır.

- Kayıtlar tutulmalı ve daha sonra gözden geçirilmelidir.

- Vücut içine yerleştirilecek protez gibi materyallerin bu yöntemle sterilizasyonu tercih edilmemelidir. Gazla sterilize edilen implantlar, biyolojik testlerin sonuçları ortaya çıkana kadar kullanılmamalıdır.

- Zararlı kalıntıları ortadan kaldırmak için bu yöntemle steril edilmiş malzemeler mutlaka en az 8-10 saat havalandırılmalıdır.

- Sterilize edilmiş malzemeler havalandırmaya  çıkarılırken etilen oksit penetrasyonuna izin vermeyen özel eldivenler giyilmelidir.

- İnhale edilen etilen oksit gazı mukoz membranlarda irritasyona neden olabilir.

- İlk kullanımın hemen ardından sterilizatörün kapağı aranmalı ve tekrar yüklenmeden önce 15 dakika bütün çevre temizlenmelidir.

- Cam tüp ve şişelerin ağızlarını kapatmak için lastik tıpa kullanılmamalıdır.

- Tüm paketler etilen oksit gazının penetrasyonuna ve sterilizatör içindeki serbest dolaşımına izin verecek şekilde yerleştirilmelidir. Tavan ve tabanda belli bir açıklık bırakılmalıdır.

- Paketler sepetin içine dik olarak yerleştiriliyorsa birbirine parelel olarak, plastik yüzeyler kağıt yüzeye gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

- Alet tepsileri yatay olarak yerleştirilmelidir.

38.0225_S16

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

- Paketin düz konulması gerekiyorsa, kağıt kısım tabana gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

- Sepetlerin içerisine yük sıkışık olarak yerleştirilmemelidir.

- Malzeme sepeti ile sterilizatörün arasında boşluk olmalı ve paketler iç çembere değmemelidir.

- Sterilizatörün kazan hacminin en fazla %70’i doldurulmalıdır.

- Etilen oksit ile sterilizasyon süresi işlemin zamanı sterilizatörün büyüklüğüne, içindeki yük miktarına, gaz yoğunluğuna, sıcaklığa ve neme bağlıdır.

- Rezidüel etilen oksit veya zararlı ürünlerin atılması için aletler su veya başka bir sıvıyla yıkanmamalıdır.

- Malzeme yerleştirilmeden önce makinenin günlük kontrolü mutlaka yapılmalıdır.

- Sterilizatörün ayarları üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

6. Etilen Oksit Sterilizatörünün Haftalık Temizliği

- Etilen oksit sterilizatörünün içi ve kapısı temizlenirken sert fırça türü malzemeler kullanılmamalıdır.

- Sterilizatörün içi ve yükleme arabası sıcak su ve deterjanla silinmelidir.

- Yıkanan malzemeler durulanmalı ve kurulanmalıdır.

- Drenaj tıkalı ise filtre çıkarılarak flaş edilmelidir.

38.0225_S17

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

- GAZ PLAZMA STERİLİZASYON UYGULAMASI

- Steril edilecek malzeme kesinlikle kuru olmalı ve kağıt içermemelidir.

- Gaz plazma sterilizasyon yönteminde (Sterrad) ısı ve neme gerek olmadığından (soğuk-kuru sterilizasyon) en hassas malzemeler, optik cihazlar, elektronik aygıtlar bu yöntemle steril edilebilmektedir.

- Oldukça hızlı ve eldeki verilere göre güvenilir bir sterilizasyon yöntemidir. Çelik, alüminyum, titanyum, seramik, plastik, cam malzemeler ile uyumludur.

- Altı mm’den daha dar ve 60cm’den uzun lümenli aletlerde kullanımı güvenilir değildir.

- Gaz plazma yönteminde absorbe edici özellikte tekstil, kağıt gibi paketleme malzemeleri kullanılmamalı; sıvılar steril edilmemelidir.

- Polipropilen bazlı steril edici iyonlara geçirgen olan özel bir paketleme kullanılmalıdır.

PAKETLER FAZLA SIKIŞTIRMADAN MÜMKÜN OLDUĞUNCA GEVŞEK YERLEŞTİRİLMELİDİR.

38.0225_S18

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

    - STERİLİZASYON KONTROLÜ

- Sterilizasyonun her bir basamağının test edildiğine dair düzenli kayıtlar tutulmalıdır.

- Steril olarak kullanılması planlanan her malzemenin kaydı tutulmalıdır.

- Her sterilizasyon çevrimi için ‘‘Yük Kayıt Formu’’ doldurulmalıdır ve kayıtlar herhangi bir sorun ortaya çıktığında geriye dönük inceleme yapabilmek amacıyla saklanmalıdır.

- Etkin sterilizasyon işleminin yapıldığının kanıtı olarak kullanılan sterilizasyon yöntemlerine göre fiziksel göstergeler kontrol edilmeli, kimyasal ve biyolojik kontroller yapılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.

- Her sterilizasyon çevriminde kritik değişkenler (ısı, basınç, zaman, nem) sterilizatörün göstergelerinden kontrol edilmelidir.

- Grafik yazıcı düzenekleri olan cihazlarda grafik çıktısı incelenmeli ve grafik çıktılar yük kontrol formları üzerine yapıştırılarak saklanmalıdır.

- Ön vakum sistemli buhar sterilizatörlerde vakum kaçaklarını ve kapak conta arızalarını gösteren kaçak testinin hafatada bir kez yapılması önerilir.

- Buhar doygunluğunu ve vakum sisteminin etkinliğini kontrol etmeye yarayan Bowie-Dick testi her gün ilk çalıştırmadan önce yapılmalıdır.

- Sterilazatörler ve sterilizasyon sisteminin diğer basamaklarında kullanılan her türlü cihaz ve ekipmanın bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmalıdır.

- Her cihazın periyodik bakımlarında hangi kısımların gözden geçirilmesi gerektiği üretici firma önerilerine göre planlanmalı ve yazılı olarak bulundurulmalıdır.

- İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için mutlaka her paket üzerinde işlem indikatörü/ proses (sınıf 1) indikatör kullanılmalıdır.

- Ayrıca her sterilizasyon çevriminde her bir paket için en az bir adet ISO sınıf 4, 5 veya 6 indikatör ile kontrol edilmelidir.

38.0225_S19

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

- Yük kontrol indikatörleri sterilizatör içerisinde sterilizasyon koşullarının en zor oluştuğu bölgeye konulmalıdır. Bu iş için en uygun yer yük ile dolu kabinde kapıya yakın taban kısmıdır.

- Kimyasal indikatör kullanımında doğru parametreli indikatör seçimine dikkat edilmelidir.

- İndikatörler değerlendirildikten sonra sterilizasyon kayıt formları üzerine yapıştırılarak saklanmalıdır.

- Sterilizasyon işleminin amaçlanan biyolojik ölümü sağlayıp sağlayamadığını değerlendirmek için biyolojik indikatörler kullanılmalıdır.

- Tablo 3’de sterilizasyon yöntemine göre kullanılan biyolojik indikatör ve uygulama sıklığı belirtilmiştir.

- Biyolojik kontrol sonuçlarının pozitif olması halinde sterilizatör kullanım dışı bırakılmalı, üretici firma veya biyomedikal tarafından bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

- Hangi sterilizatörün hangi çevriminde üreme olduysa o sterilizatörde steril edilmiş malzemeler toplanmalı, paketler açılarak kirli malzeme gibi en baştan işleme alınmalıdır.

- Biyolojik indikatör sonucu pozitif olan malzeme veya aletler hastalara kullanılmışsa hasta enfeksiyon kontrol komitesi tarafından takibe alınmalıdır.

- Yapılan işlemlerin kanıtları, tüm biyolojik, kimyasal ve fiziksel göstergeler kaydedilmeli ve en az 6 ay, tercihen 2 yıl saklanmalıdır.

38.0225_S20

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.3.5.1. Bowie-Dick Testi

Amaç: Ön vakumlu otoklavlarda buhar tahliyesinin tam olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir.

Uygulama:

- Bowie-Dick test materyali, ön ısıtma işleminden sonra her sabah sterilizatör boşken en alt rafa, hava tahliyesi veya vakum pompasına en yakın yere konmalı ve sterilizatörde test için mevcut özel programda uygulanmalıdır.

- Program bitiminde otoklavdan çıkan test materyali değerlendirilmeli ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin homojen görünümde referans renge dönmesi beklenmelidir.

- Buhar tahliyesi ile ilgili sorun saptanması durumunda sorumlu personele haber verilmelidir.

- Test materyalinin üzerine tarih, saat ve otoklav numarası kaydedilerek 10 gün süreyle  saklanmalıdır.

- ‘‘Bowie-Dick Testi Kayıt Formu’’ doldurulmalıdır.

38.0225_S21

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.3.5.2. Biyolojik indikatör

Amaç: Sterilizasyon işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek

Uygulama:

- Haftanın daha önceden belirlenen bir gününde biyolojik indikatörler ayrı bir paket veya bohça içerisine konularak, sterilizatörün kapak, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilmelidir.

- Gaz sterilizatörler için indikatörler tübüler heliksin içine yerleştirilmelidir.

- Sterilizasyon işlemi tamamalandıktan sonra biyolojik indikatör test tüpleri sorumlu personele teslim edilmeli ve üretici firma önerileri doğrultusundaki süreyle inkübatörde tutulduktan sonra üreme varlığı değerlendirilerek sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü sağlayıp sağlamadığı hakkında bilgi edinilmelidir.

- Buharlı cihazlarda, implant içeren çevrimlerde her yükte en az bir adet, diğer çevrimlerde ise riski minimuma indirmek için rutin olarak en az haftada bir, ideal olarak her gün bir adet biyolojik indikatör kullanılmalıdır.

- Buhar sterilizatörlerinin ilk çevrim montajları sırasında, sterilizatörün tamir gerektiren bir arızasından sonra cihazlar tekrar işletmeye alınmadan önce ve çalışan personel değiştiğinde cihazın biyolojik indikatör kontrolü yapılmalıdır.

- Test sonuçları ‘‘Biyolojik İndikatör Test Sonuçları Kayıt Formu’’na sorumlu personel tarafından kaydedilmelidir.

Tablo 4. Sterilizasyon Yöntemine Göre Kullanılan Biyolojik İndikatör ve Uygulama Sıklığı

| Sterilizasyon yöntemi | Biyolojik indikatör | Uygulama sıklığı |
| --- | --- | --- |
| Etilen oksit | B.subtilis | Her yükte |
| Basınçlı buhar | B. stearothermophilus | -Grafik yazıcı özelliğiolan sterilizatörlerde haftada bir kez -Diğerlerinde her gün -İmplant içeren her yükte |
| Gaz plazma | B.subtilis |  |

38.0225_S22

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.3.5. STERİL MALZEMENİN KORUNMASI

- Steril olan malzemeler uygun koşullarda saklanmalı, steril olmuş malzemelerin korunmasının en az sterilizasyon işlemi kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.

- Steril malzemeler görevli personel dışında kişilerin girmediği toz ve haşereden korunmuş, doğrudan güneş ışığı almayan bir bölümde korunmalıdır.

- Görevli personel steril malzemelerin korunması konusunda eğitilmiş olmalıdır.

- Açık yarası ve cilt lezyonu olan personel iyileşinceye kadar bu görevde çalıştırılmamalıdır.

- Steril malzeme deposuna girişte temiz önlük ve bone giyilmeli, eller yıkanmalıdır.

- Steril malzemeler taşıma sırasında ve uzun süre bekletilme durumunda toz örtüleri ile kaplı durumda bulundurulmalıdır.

- Toz örtüleri polietilen vb. plastikten yapılmış, yeterli sağlamlıkta, yeni ve temiz olmalıdır.

- Malzemeler sterilizasyondan sonra iki saat içinde koruyucu örtü içine alınmalı ve ağızları kapatılmalıdır.

- Sterilizasyona ilişkin bilgilerin bulunduğu etiket toz örtüsü üzerinde değil doğrudan paket üzerinde olmalıdır.

- Toz örtüsü üzerinde steril olmadığı ve sadece toz ve kirlenmeden koruma amaçlı olduğunu belirten bir işaret bulunmalıdır.

- Temiz alana girişte toz örtüleri çıkartılarak malzeme içeriye verilmelidir.

- Uygun malzeme ve yöntemle paketlenmemiş, ıslanmış, paket bütünlüğü bozulmuş, üzerinde sterilizasyona ilişkin bilgi bulunmayan, uygun koşullarda bekletildiğinden emin olunamayan malzemeler steril olarak kabul edilmemelidir.

- Otoklavdan çıktığı anda nemli olan, ıslak ve kirli yüzeylerle temas eden (yere düşen) paketlerin sterilliğine güvenilmemelidir.

- Steril malzeme rafları yerden 20-30 cm yukarda ve tavandan 15 cm aşağıda duvardan 5 cm önde olmalıdır.

- Steril malzemeler ıslanma riskine karşı lavabo altında depolanmamalıdır.

- Kullanımda ilk steril edilip depolanan malzemeler önce kullanılmalıdır.

38.0225_S23

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

- Son kullanma tarihi geçen steril malzemeler kullanılmamalı, bu malzemelere yeniden sterilizasyon işlemi uygulanmalıdır.

- Uygun depolama koşullarında polipropilen tyveck poşet ile paketlenen malzemeler 1 yıl, sterilizasyon poşetleriyle paketlenen paketler 6 ay, çift kat tekstil ile paketlenmiş malzemeler 30 gün, çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler 30 gün saklanabilmektedir.

38.0225_S24

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.4. DEZENFEKSİYON  UYGULAMASI

4.4.1. Dezenfeksiyon İşlem Basamakları

KULLANILMIŞ ARAÇ VE GEREÇLER

İLK YIKAMA

DEKONTAMİNASYON

(deterjan, düşük düzey dezenfektan, proteolitik özellikte madde ile)

DURULAMA

DEZENFEKSİYON

DURULAMA VE ARINDIRMA

KURULAMA

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

38.0225_S25

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.4.2. Dezenfeksiyon İşlem Basamaklarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Etkili bir dezenfeksiyon için dezenfeksiyon işleminin her basamağındaki uygulamalar kurallara uygun ve belirli standartta yapılmalıdır.

- Tüm bu işlemleri gerçekleştirecek personel  ilk olarak kişisel koruyucu ekipmanlarını (eldiven, maske, gözlük ve gereğine göre koruyucu önlük) giymelidir.

- Dezenfekte edilecek araç ve gereçler kullanımdan hemen sonra üzerindeki kaba kirden arındırılmalı ve uygun bir deterjan, dezenfektan veya enzimatik solüsyon kullanılarak dekontamine edilmelidir.

- Dezenfekte edilecek çok parçalı, lümenli, kompleks yapılı malzemeler demonte edilerek dikkatlice yıkanmalı, tüm lümenlerden dekontaminasyon solüsyonu geçirilmeli ve organik atıklar tamamen uzaklaştırılmalıdır.

- Ön temizlikten sonra aletler lümen içleri dahil bol su ile durulanmalıdır.

- Durulama işleminden sonra aletlerin nemi kurutulmalıdır.

- Temiz ve kuru aletler uygun dezenfektan solüsyon içerisine tamamen batırılmalıdır.

- Aletler solüsyona tamamen batırılarak aletlerin tüm yüzeylerin dezenfektan madde ile temas etmesi sağlanmalıdır.

- Dezenfektan çözeltilere daldırma sırasında aletin boşluklarında hava kabarcıklarının kalmamasına dikkat edilmelidir.

- Lümenli aletlerde tüm lümenlerden dezenfektan solüsyon geçirilmelidir.

- Cilt ve gözlere toksik etkisinden dolayı dezenfektan solüsyonları kapalı kaplarda kullanılmalıdır.

- Belirtilen yeterli sürede aletler dezenfektan solüsyonu içinde bekletilmeli, uygun süre bekledikten sonra çıkarılan aletler bol su ile durulanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

- Dezenfekte edilmiş aletler derhal kullanılmalı ya da tekrar kontamine olma ihtimalini en aza indirecek şekilde saklanmalıdır.

- Sulandırılmış dezenfektanlar uzun süre bekletilmemelidir. Bekletilme süresi üretici firmanın önerisini aşmamalıdır.

38.0225_S26

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

Tablo 5. Dezenfektanların Mikroorganizma Tipine Göre Aktivite Düzeyleri

| Dezenfektan Etki Düzeyi | Dezenfektan | Sporosit | Tüberkülosit | Bakterisit | Fungisit | Virüsit (zarfsız) | Virüsit (zarflı) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yüksek | - Orto-fitalaldehid -Sodyum hipoklorit | +/- | + | + | + | + | + |
| Orta | -Etil veya izopropil alkol -İyodoforlar | - | + | + | + | +/- | + |
| Düşük | -İyodoforlar -Dört değerli amonyum bileşikleri | - | - | + | +/- | +/- | + |

38.0225_S27

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

Tablo 6. Yüksek Seviyeli Dezenfektanlar

| Dezenfektan | Kullanım Konsantrasyonu |
| --- | --- |
| Orto-fitalaldehid | %0.55 |
| Sodyum hipoklorit | 1000 ppm serbest klor |

Tablo 7. Orta Seviyeli Dezenfektanlar

| Dezenfektan | Kullanım Konsantrasyonu |
| --- | --- |
| Etil veya izopropil alkol | %60-90 |
| İyodoforlar | 30-50 ppm serbest iyot |

Tablo 8. Düşük Seviyeli Dezenfektanlar

| Dezenfektan | Kullanım Konsantrasyonu |
| --- | --- |
| Etil veya izopropil alkol | < %50 |
| İyodoforlar | 30-50 ppm serbest iyot |
| Sodyum hipoklorit | 100 ppm serbest klor |
| Dört değerli amonyum bileşikleri | %0.4-1.6 |

38.0225_S28

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4.5. HASTANEMİZDE BULUNAN DEZENFEKSİYON VE ANTİSEPSİ ÜRÜNLERİ

1. GERMOCID ENZIMATICO ( Enzimatik bazlı deterjan / Enzimatik temizleyici)

Kimyasal Bileşimi: Protein çözücü enzimler (lipaz, amilaz, proteaz, karbonhidraz) %1,

%20-30 İyonsuz gerilim değiştiriciler,

deterjan , 100gr’a yetecek kadar su

Kullanım alanları: Endoskopik aletlerde, cerrahi aletlerde, diş hekimliğinde kullanılan cerrahi aletlerde, cam, plastik ve metal malzemelerde kullanım sonrası oluşan kan ve protein gibi artıkların enzimatik temizliği için kullanılır. Ultrasonik yıkama makinalarında kullanıma uygundur.

Etki süresi: 5 dakika. Ultrasonik cihazlarda %0.5 konsantrasyonda 2 dakika ön yıkama etkilidir.

Dozajlama

| Su miktarı | Enzimatico (% cc) | Süre/dk | Etki şekli | Kullanım süresi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 litre | %0.5= 5cc | 5 dak | Temizleme | 24 saat |

Kullanım Şekli

- Uygun bir kabın içine hazırlanacak solüsyon kadar su koyulmalıdır (suyun ılık olması aktivasyonu hızlandırır).

- 1litre suya 5cc GERMOCID ENZIMATICO ilave edilerak solüsyon iyice karıştırılmalıdır.

- Aletlerin tüm yüzeyi solüsyona batırılmalıdır.

- Etki etmesi için 5 dakika beklenmelidir.

- 5 dk. sonunda aletler çıkarılarak bir sonraki aşamaya geçilmelidir.

- Kurumuş artıklar yoğun ise bekleme süresi arttırılmalıdır.

- Aletleri fırçalamaya gerek yoktur.

38.0225_S29

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

2. CIDEX-OPA

Kimyasal Bileşimi: %0.55 Orto-fitalaldehid

Kullanım alanları: Endoskop ve diğer yarı kritik cihazların yüksek seviyeli

dezenfeksiyonunda etkilidir.

Etki süresi: 5 dk

|  | Süre/dk | Etki şekli | Kullanım süresi |
| --- | --- | --- | --- |
| CIDEX-OPA | 5 dk | Yüksek düzey dezenfeksiyon | 14 gün |

Kullanım Şekli:

- Uygun bir kabın içine yeterli miktarda Cidex-Opa solüsyonu koyulmalıdır.

- Cıdex-Opa solüsyonunun sıvı seviyesi aletlerden yukarı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

- Aletlerin tüm yüzeylerinin solüsyonla temas etmesine dikkat edilmelidir.

- Solüsyon konan kap bir kapak ile kapatılmalıdır.

- Yüksek seviye dezenfeksiyon elde etmek için aletler 5 dakika boyunca solüsyon içinde bırakılmalıdır.

- 5 dk. sonunda aletler çıkarılarak bir sonraki aşamaya geçilmelidir.

38.0225_S30

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

3. ACTOCLEAN PERFECT (Enzimatik temizleyici, yağlayıcı, pas giderici ve korozyon

giderici solüsyon)

Kimyasal Bileşim:

100gr içeriği: > 10gr Noniyonik yüzey aktif

> 5gr enzim

> 5gr yağlandırıcı-tıbbi parafin yağları

> 5gr Korozyon inhibitörü

Parfüm, su

Kullanım alanları: Organik kirlilikleri temizler.

Aletlerin paslanmasını ve korozyona uğramasını engeller.

Yağlanmasını sağlayarak hareket kabiliyetlerini arttırır.

Tüm cerrahi ve tıbbi aletlerin enzimatik temizliğinde kullanılır.

Manuel kullanıldığı gibi ultrasonik temizleyiciler ve yıkama

makinelerinde güvenle kullanılabilir.

Kullanım konsantrasyonu

Manuel kullanım %0.5                           5-10dk.

Ultrasonik cihazlarda kullanım %0.3     5-10 dk

Kullanım süresi: 24 saat

38.0225_S31

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

4. PRESEPT TABLET

Aktif madde: Dikloroizosiyanürat

Kullanım alanları: Yer ve yüzey dezenfektanı

Tablo 9. Presept Tablet Kullanım Tablosu

| Kullanım alanı | Önerilen Konsantrasyon | Presept 5gr tablet | Diğer Bilgiler |
| --- | --- | --- | --- |
| Kan ve vücut sıvıları döküntüleri için | 10.000 ppm | 9 tab. 2.5 lt. | Hazırlanan solüsyonu sıvının üzerine dökün. |
| Pipetler | 2.500 ppm | 9 tab. 10 lt. | Tabletler suda eriyince pipetlerin içini doldurun ve solüsyonu günlük kullanın. |
| Kritik alanların dezenfeksiyonu için (ameliyathane, genel laboratuar dezenfeksiyonu vb.) | 1,000 ppm | 3,5 tab. 10 lt. | Solüsyona batırılmış bez ile silin. |
| Çelik enstrümanlar | 560 ppm | ½ tb. 2,5lt | 1 saat süreyle solüsyonda bekletin. |
| Hassas olmayan yüzeylerin dezenfeksiyonu (lavabo, mutfak yüzeyleri ve mutfak aletleri, gıda depoları, yiyecek hazırlama tezgahları, cam malzemeler, tabaklar, buzdolabı, çalışma yüzeyleri, dolaplar, masa, tezgah vb.) | 140 ppm | 1tab. 20lt. | Solüsyon doğrudan uygulayın. |
| Sebze ve meyvelerin yıkanması | 30ppm | 1 tab. 90 lt. | Solüsyonda 10 dakika bekletin |

38.0225_S32

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

5. Sodyum Hipoklorit (Çamaşır suyu)

Aktif madde: Sodyum hipoklorit

Kullanım alanları: Yüzey dezenfektanı

Temas süresi: En az 10 dakika

Kullanım süresi: Çözelti hazırlandığı gün kullanılmalıdır.

Deterjanlı su ile karıştırıldığında toksik maddeler açığa çıktığından başka

temizlik ürünleriyle karıştırılmamalıdır.

Tablo 10. Çamaşır Suyu Kullanım Tablosu

| Ürün | Kullanım | Dilüsyon | Klorin miktarı | Oran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çamaşır suyu (% 5 sodyum hipoklorit 50 000 ppm) | Kan dökülmesi | 1 ölçek ÇS 9 ölçek su | % 0.5 5000 ppm | 1/10 |
|  | Yüzey temizliği | 1 ölçek ÇS 50 ölçek su | % 0.1 1000 ppm | 1/50 |
|  |  | 1 ölçek ÇS 100 ölçek su | %0,05 500ppm | 1/100 |
|  | Gıda yüzeyleri | 1 ölçek ÇS 200 ölçek su | % 0.025 250 ppm | 1/250 |
|  | Alet temizliği (prion) | 1 ölçek ÇS 1 ölçek su Dilüe etmeden | % 2.5 25 000 ppm % 5 50 000 ppm |  |
| Çamaşır suyu (% 2.5 sodyum hipoklorit 25 000 ppm) | Kan ve vücut sekresyonlarının dökülmesi, Kontamine olmuş araç ve gereçlerin dezenfeksiyonu, Temizlik amacıyla kullanılan paspas, kova vb. malzemelerin kullanım sonrası temizliği | 1 birim Na-hipoklorid + 4 birim su | 5 000 ppm | 1/10 |
|  | Yer-yüzey dezenfeksiyonu | Ana depoda hazırlanan 5 000 ppm’lik solüsyondan 1 birim + 9 birim su | 500 ppm | 1/100 |

38.0225_S33

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

6. KLEENASEPTİC

Kimyasal içeriği: Disobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl benzyl ammoniumcloride

Kullanım alanları: Yüzey dezenfektanı

Sert gözeneksiz ve cansız cisimlerin yüzeylerinde kullanılır.

Başlıca yenidoğan ünitesinde küvöz  temizliğinde kullanılır.

Kullanım şekli: Yüzeye püskürtülerek uygulanır.

7. ACTOSEPT AF TÜCHER-Silme Dezenfektanı Mendil

Kimyasal içeriği: 100gr içeriği: 20gr etanol,

10gr 2-propanol,

0.25 gr Didecyldimethylammoniumchlorid

Kullanım alanları: Yüzey temizlik ve dezenfeksiyonu.

El ve cilt temasının olduğu riskli alanlarda, hasta cildi ile temas eden

tıbbi aletlerde (otoskop, oftalmoskop)

Kullanım şekli: Yüzey silinerek uygulanır. Sıcak yüzeyleri silmeden önce soğuması

beklenmelidir.

Etki süresi: 30sn.’de etki gösterir.

Kullanım süresi: Ambalajdan alınan miktar tek kullanımlıktır.

38.0225_S34

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

8. İYODOFORLAR

Aktif maddesi %10 povidon iyot ve %7.5 povidon iyot olan çeşitli ticari solüsyonlar kullanılmaktadır.

Aktif madde: %7.5 -%10 povidon iyot

Kullanım alanları: Deri ve mukoza antisepsisi.

Cerrahi ve hijyenik el atisepsisinde kullanılır.

Kullanım şekli: Sulandırılmadan kullanılır.

Temas süresi: 1 dakika

9. ALKOL BAZLI SOLÜSYONLAR

Aktif madde: % 70’lik etil alkol, n-propil alkol ve izopropil alkol içeren çeşitli ticari solüsyonlar kullanılmaktadır.

Kullanım alanları: Cilt-el antisepsisi ve temiz sert yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanım şekli: Tüm el yüzeyini ıslatacak yeterli miktarda alkol ile 1dakika süreyle ellerin

birbirine sürülmesi, el antisepsisinde en etkili yöntemdir.

Alkol ile etkin bir antisepsi sağlamanın ön koşulu ellerin temiz olmasıdır.

Uzun süreli kullanımda cildi kurutabilir

Mercekli aletlerin montaj materyalini bozabilir, lastik-plastik malzemeyi

sertleştirebilir.

38.0225_S35

STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI

KAYNAKLAR

- Rutala WA, Weber DJ, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008.

- Gürler B. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 3.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2008: 451-462

- Saniç A, Zenciroğlu D. Sterilizasyon Kontrolü: Hangi Yöntemler Kullanılmalı, Nasıl Denetim Yapılmalı? Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2007; 11: 235-241

- 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı 2007

38.0225_S36