T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

SERVİSLERDE KULLANILAN TIBBİ ALET VE MALZEMELERİN STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Talimat No: 26

Düzenleme Tarihi: 01.04.2009

Yenileme Tarihi:

Hazırlayanlar: Uzm.Dr. Emel Azak Karali, Hemş. Nesrin Aldındağ, Prof.Dr. Ayşe Willke Doç.Dr.Aynur Karadenizli

- AMAÇ: Servislerde kulanılan alet ve malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemektir.

- KAPSAM: Servislerde kulanılan alet ve malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon faaliyetlerini kapsar.

SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hastenenin tüm çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi sorumludur.

EN.TL.38.0226                Rev.No :3              Y.Tarihi :22.04.2009              Rev.Tarihi : 15.02.2016

SERVİSLERDE KULLANILAN TIBBİ ALET VE MALZEMELERİN STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYONU TALİMATI

- UYGULAMA

  - Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sınıflandırılması

Spaulding sınıflamasına göre hasta bakımı için kullanılan tıbbi alet ve malzemeler, oluşturabilecekleri enfeksiyon riskine göre kritik, yarı kritik ve kritik olmayan alet ve malzemeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yönteminin seçimi, alet ve malzemelerin enfeksiyon riskine göre belirlenmektedir.

- Kritik alet ve malzemeler: Steril vücut kısımlarına veya damar sistemine giren alet ve malzemelerdir. Herhangi bir mikroorganizma içermeleri halinde yüksek enfeksiyon riski taşıdıklarından steril olmaları gerekmektedir.

- Yarı kritik alet ve malzemeler: Mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş ciltle  temas eden alet ve malzemelerdir. Yarı kritik malzemelerin steril edilmesi ideal olsa da yüksek düzey dezefeksiyon yeterli olmaktadır. Diş hekimliğinde kullanılan kritik ve yarı kritik sınıfına giren tüm malzemelerin steril edilmesi gerekmektedir. Termometreler (oral, rektal) yarı kritik gruba girmektedir ve bunlar için orta seviye dezenfeksiyon yeterli kabul edilmektedir.

- Kritik olmayan alet ve malzemeler: Sadece sağlam ciltle temas eden malzemelerdir. Bütünlüğü bozulmamış cilt mikroorganizmalar karşı etkin bir bariyer olduğu için enfeksiyon riski çok azdır. El temizliğine dikkat edilmemesi halinde, sağlık personelinin elleri aracılığıyla sekonder bulaş olabilmektedir. Kritik olmayan malzemeler için temizlik ve/veya düşük düzey dezenfeksiyon yeterli olmaktadır.

38.0226_S2

SERVİSLERDE KULLANILAN TIBBİ ALET VE MALZEMELERİN STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYONU TALİMATI

4.2. Tıbbi Alet ve Malzemelerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İlkeleri

- İşlemleri gerçekleştirecek personel  ilk olarak kişisel koruyucu ekipmanlarını (eldiven, maske, gözlük ve gereğine göre koruyucu önlük) giymelidir.

- Dezenfekte edilecek araç ve gereçler kullanımdan hemen sonra üzerindeki kaba kirden arındırılmalı ve uygun bir deterjan, dezenfektan veya enzimatik solüsyon kullanılarak dekontamine edilmelidir.

- Dezenfekte edilecek çok parçalı, lümenli, kompleks yapılı malzemeler demonte edilerek dikkatlice yıkanmalı, tüm lümenlerden dekontaminasyon solüsyonu geçirilmeli ve organik artıklar tamamen uzaklaştırılmalıdır.

- Ön temizlikten sonra aletler lümen içleri dahil bol su ile durulanmalı ve kurulanmalıdır.

- Isıya dayanıklı kritik ya da yarı kritik aletler paketlenerek sterilizasyon ünitesine gönderilmelidir.

- Isıya dayanıksız olan yarı kritik aletler için yüksek düzey dezenfeksiyon çözeltisi hazırlanmalıdır.

- Temiz ve kuru aletler uygun dezenfektan solüsyon içerisine tamamen batırılmalıdır.

- Dezenfektan çözeltilere daldırma sırasında aletin boşluklarında hava kabarcıklarının kalmamasına dikkat edilmelidir.

- Lümenli aletlerde tüm lümenlerden dezenfektan solüsyon geçirilmelidir.

- Cilt ve gözlere toksik etkisinden dolayı dezenfektan solüsyonları kapalı kaplarda kullanılmalıdır.

- Belirtilen sürede aletler dezenfektan solüsyonu içinde bekletilmeli, uygun süre bekledikten sonra çıkarılan aletler bol su ile durulanmalı ve iyice kurutulmalıdır.

- Dezenfekte edilmiş aletler derhal kullanılmalı ya da tekrar kontamine olma ihtimalini en aza indirecek şekilde saklanmalıdır.

- Sulandırılmış dezenfektanlar uzun süre bekletilmemelidir.

- İnsan immünyetmezlik virüsü (HIV) veya hepatit  B virüsü (HBV) ile kontamine alet ve eşyalar için standart sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri uygulanmalıdır.

38.0226_S3

SERVİSLERDE KULLANILAN TIBBİ ALET VE MALZEMELERİN STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYONU TALİMATI

- Tıbbi alet ve malzemelerin sınıflandırılması ile sterilizasyon ve dezenfeksiyon önerisi Tablo 1’de gösterilmiştir.

- Tablo 2’de solunum yolunda kullanılan yarı kritik aletler veya alet parçaları belirtilmiştir.

- Endoskop aksesuarları içinde; mukoza bariyerini bozacak; biyopsi forsepsleri veya kesici aletler sterilize edilmelidir. Diğer endoskop parçaları, her hasta için kullanıldıktan sonra ya steril edilmeli ya da yüksek düzeyde dezenfekte edilmelidir.

- Normalde steril vücut bölgesine temas eden laparoskop, artroskop ve benzeri skopi cihazları sterilize edilmeli, eğer uygun değilse yüksek düzeyde dezenfekte edilmelidir.

- Mukoza yüzeyleri ile temas eden aletler (endoskop, endotrakeal tüp, solunum destek cihazları) yüksek düzeyde dezenfekte edilmelidir.

- Yumuşak doku veya kemiğe penetre olan dental aletler kritik aletlerdir. Sterilize edilmeli veya kullanılıp atılmalıdır.

- Yarı kritik aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu için iyi bir temizlik işlemini takiben yüksek düzey dezenfektan kullanılmalıdır.

- Kritik olmayan aletler için düşük düzey dezenfektanlar ≤10 dakika süreyle kullanılmalıdır.

- Fenol bileşikleri, küvöz içinin dezenfeksiyonunda kullanılmamalıdır.

- Hastanemizde kullanılan dezenfeksiyon ürünleri ‘‘Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı’’nda belirtilmiştir.

38.0223_S4

SERVİSLERDE KULLANILAN TIBBİ ALET VE MALZEMELERİN STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Tablo 1. Tıbbi alet ve malzemelerin sınıflandırılması, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önerisi

| Spaulding Sınıflaması | Tanım | Tıbbi alet ve malzeme | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon önerisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritik aletler | Steril vücut dokuları, sıvıları veya vasküler sistemle temas eden aletlerdir | -Cerrahi aletler -Kardiak kateterler -Üriner kateterler -İmplantlar -Enjektör iğneleri -Drenler -Biyopsi forsepsi -Protezler -Laparoskop -Artroskop -Sistoskop | Mutlaka steril olmalıdır. -Isıya dayanıklı ise otoklav veya kuru ısı ile sterilizasyon -Isıya dayanıksız ise etilen oksit, düşük ısılı buhar, formaldehit veya yüksek düzey kimyasal dezenfektan ile uzun süreli temas (6-10 saat) (örn: gluteraldehit) |
| Yarı kritik aletler | Bütünlüğü bozulmamış mukoza yüzeyleri, bütünlüğü bozulmuş cilt ve açık yaralar ile temas eden aletlerdir | -Solunum yolunda kullanılan aletler -Fleksible endoskoplar -Laringoskoplar, -Fiberoptik bronkoskoplar -Vajinal ve rektal ultrasonografi probları -Transözefagial EKO probu -Beslenme sondaları -Civalı cam termometreler | Sterilizasyon veya yüksek düzey dezenfeksiyon (sporisidal kimyasal dezenfektan ile 12-20 dk. temas) sağlanmalıdır. -Isıya dayanıklı ise otoklav, kuru ısı, kaynatma, pastörizasyon, düşük ısılı buhar, yıkama makinesi ile dezenfeksiyon. -Isıya dayanıksız ise dezenfektan madde ile dezenfeksiyon (gluteraldehid, Orto-ftalaldehit) -Orta düzey dezenfeksiyon (≤10 dk. temas) |
| Kritik olmayan aletler | Sağlam deri ile temas eden ama mukoza teması olmayan aletlerdir | -Yüz maskeleri -Noninvaziv ventilasyon maskeleri -Oksijen maskeleri -Steteskop -Tansiyon aleti manşonu -EKG elektrotları -Pulse oksimetre -Küvöz -Hasta yatağı ve örtüleri -Çarşaflar -Yemek kapları -Sürgüler -Mobilyalar | Orta veya düşük düzeyde dezenfeksiyon(≤10 dk. temas) uygulanmalıdır. -Görünür kirlerden arındırılmalı, -Gereğine göre su ve deterjanlar ile temizleme ve orta veya düşük düzey dezenfeksiyon uygulanmalı |

38.0223_S5

SERVİSLERDE KULLANILAN TIBBİ ALET VE MALZEMELERİN STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Tablo 2. Solunum Yolunda Kullanılan Yarı Kritik Aletler veya Alet Parçaları

Anestezi alet ve ekipmanı Yüz maskesi veya endotrakeal tüp inspiratuar ve ekspiratuar devre Y-parçası Rezervuar balonu Nemlendirici Mekanik ventilatörlerin solunum devreleri Bronkoskoplar ve ekleri (kritik kategorisindeki biyopsi forsepsi ve örnek fırçası dışında) Endotrakeal ve endobronşiyal tüpler Laringoskop palaları Solunum fonksiyon testi cihazının ağız parçaları ve devreleri Nebülizatörler ve hazneleri Oral ve nazal hava yolları CO2 analizörlerinin ve solunum yolu basınç monitörlerinin probları Ambular Endotrakeal tüp mandrenleri (stile) Rijid bronkoskopi sırasında kullanılan aspirasyon (suction) kateterleri Isı sensörleri

38.0223_S6

SERVİSLERDE KULLANILAN TIBBİ ALET VE MALZEMELERİN STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYONU TALİMATI

KAYNAKLAR

- Rutala WA, Weber DJ, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008.

- Gürler B. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 3.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2008: 451-462

- 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı 2007

38.0223_S7