T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

KUVÖZ, AÇIK YATAK VE BEBEK KOTLARININ

TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI

Talimat No:

Düzenleme Tarihi

Yenileme Tarihi:

Hazırlayanlar: Uzm.Dr. Emel Azak Karali, Hemş. Nesrin Altındağ, Doç.Dr. Ayla Günlemez, Prof.Dr. Ayşe Willke

1. AMAÇ: Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonu ilkelerini belirlemektir.

2. KAPSAM: : Kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve ezenfeksiyonu ile ilgili faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından kuvöz, açık yatak ve bebek kotlarının temizliği ve dezenfeksiyonunda görev alan hastane çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden YD YBÜ sorumlu hekimi, Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi ve Başhekimlik sorumludur.

Form No : 38.0015 Rev.No : 0 KOÜ ARŞ.VE UYG.HAST. Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10.km K OCAELİ Y.Tarihi : 20.06.2011 Rev.Tarihi : 0 TEL: Santral (0 262) 303 75 75 – Enfeksiyon Kontrol Komitesi : (0 262) 303 82 26

KUVÖZ, AÇIK YATAK VE BEBEK KOTLARININ

TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI

4. UYGULAMA

- Üretici firma  talimatına uyulmalıdır.

- Kullanım sonrası ve her bebek değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.

- Kuvözlerin içi ve dışı her gün temizlenmelidir.

- Uzun süre izlenen bebeğin kuvözü en az haftada bir (1 kg altındaki bebekler için 5 günde bir) dezenfekte edilmelidir.

- Bu işlem sırasında bebek, dezenfekte edilmiş bir başka kuvöze transfer edilmelidir.

- Kuvöz parçalarının dezenfeksiyonunda klorin (200-500 ppm), %70 izopropil alkol, hidrojen peroksit, kuarterner amonyum bileşiklerinden biri kullanılmalıdır.

- Kuvözün önce ayrılabilir bütün parçaları çıkarılmalıdır.

- Fırçalanarak yıkanmalı ve deterjanla ovularak temizlenmeli, sonra durulanmalı ve tek kullanımlık bez havlularla kurulanmalıdır.

- Küvöze dezenfektan solüsyonundan bol miktarda sıkılıp, 30-45 dakika süre ile bekletilmeli, sonrasında silinmeli, distile su ile durulanmalı ve tek kullanılıp bezlerle silinerek kurulama işlemi yapılmalıdır.

- İçinde bebek varken, kuvöz dezenfeksiyonunda fenolik veya diğer kimyasal germisitler kullanılmamalıdır.

- Hava filtresinin bakımı ve değiştirilmesi üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

- Kuvözlerde en yoğun kontamine olan bölgeler kuvöz kapakçıkları, bu kapakçıkları saran yastıkçıkları ve kolları gibi kısımlar her gün, günlük hazırlanan sabunlu su ile temizlenmeli, dezenfektanlarla en az haftada bir ya da her bebek değişiminde dezenfekte edilmeli, belirli aralıklarla yenilenmelidir.

- Fan varsa, üretici firma talimatlarına uygun temizlenmeli, dezenfekte edilmelidir.

- Tekrar kullanım öncesi kuvöz havalandırılmalıdır.

- Kuvöz kullanılmayacaksa ise, nemlendirici bölümüne  su konulmadan kuru tutulmalıdır.

- Kullanılan kuvözde 24 saatte bir nemlendiriciler dezenfekte edilerek steril distile su konmalıdır.

- Açık yatak ve bebek kotları da benzer şekilde temizlenip dezenfekte edilmelidir.

KAYNAKLAR

- Akın İM, Okulu E. Yenidoğan Yoğun Bakım Protokolleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Ankara 2010.

- Yenidoğan Ünitelerinde Enfeksiyon Yönetimi.www.hastaneenfeksiyonlari.rshm.gov.tr

38.0015_S2